Қосымша 2

Деректер парағы

Лот №1 – Көп параметрлі емделуші мониторы

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық құрал-жабдықтардың атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Көп параметрлі пациент мониторы |  |  |  |  |
| 2 | Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға арналған компоненттердің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Көп параметрлі пациент мониторы | Барлық опциялары бар көп параметрлі монитор операциялық бөлмелерде, реанимацияда, реанимацияда және ересектерге, балаларға және сәбилерге арналған палатада қолданылады, сонымен қатар жедел медициналық көмек пен жедел жәрдем көліктерінде де қолданыла алады. Бұл монитор ересектерге, балаларға және жаңа туған нәрестелерге төсек жанында қарауға жарамды. Монитор ЭКГ (ECG), тыныс алу (RESP), жүрек соғу жиілігі (PR), қанның оттегімен қанығуы (SPO2), инвазивті емес қан қысымы (NIBP) және температураны бақылауды қамтамасыз етеді.қарқын (TEMP). Ол науқастың ауруханада оңай қозғалуы үшін ауыстырылатын кіріктірілген батареямен жабдықталған. Дисплей кем дегенде 12.1 дюйм, түрлі-түсті TFT жоғары ажыратымдылықтағы СКД, сенсорлық экран. Монитор негізгі блоктан, дисплейден, ЭКГ кабелінен, SpO2 сенсорынан, қандағы оттегі деңгейін өлшейтін манжеттен, температура сенсорынан және кіріктірілген литий батареясынан (батареядан) тұрады. Монитор мониторингтің барлық параметрлері бойынша осы трендтерді 120 сағаттан кем емес, ең төменгі ажыратымдылық 1 минуттан аспайды, НИАДи өлшеу нәтижелерінің кемінде 1000 тобы авариялық оқиғалардың кемінде 200 параметрі бойынша қарауды қамтамасыз етеді. Пайдаланушы трендтің өзгеруін көру үшін тренд кестесін немесе тренд кестесін таңдай алады; немесе соңғы толқынды қараңыз. Түсті TFT дисплейінде көрсетілген толқын пішіндері мен сандық деректерді термопринтерге басып шығаруға болады (міндетті емес). 3, 5 ЭКГ қорғасын сигналдарын көрсету. 10 ЭКГ қорғасын-міндетті емес. Мониторда келесі есептеулерді орындауға болады: гемодинамикалық есептеулер, дозаны есептеу, есептеу желдету, бүйрек функциясын есептеу, оксигенацияны есептеу, Mews жүйесі. Кардиостимуляция күйін тексеру. St сегменттік талдау. SpO2 мәнін және "плетизмография" толқынын көрсету. Батарея (литий батареясы) 2600 мАч. Мүмкін болатын опциялар: IBP инвазивті қан қысымын бақылау, CO2 мониторингі, BIS биспектральды индексін бақылау, NMT жүйке-бұлшықет мониторингі модулі, анестезиологиялық газды бақылау (МАК. СО2, N2O, HAL, ISO, ETF, SEV, DES), C. O жүрек шығару модулі. Қосымша опциялар: - Оңай жұмыс істеу үшін мониторды анестезиологиялық станцияның кронштейніне, мониторға арналған жылжымалы арбаға орнатуға болады. - Орталық мониторинг жүйесіне қосылу мүмкіндігі: кемінде 63 монитор осындай жүйеге қосылады. Пациенттің көп параметрлі мониторының негізгі блогы; 1 дана. Интерфейс жаман емес:; ><. Ақпарат; жалпы қабылданған Халықаралық аббревиатуралар мен терминдерді қоспағанда, орыс тілінде. Басқару; 1) сенсорлық экран 2) басқару тұтқасы 3) функционалды жылдам қол жеткізу түймелері. Аппарат мониторы; түсті дисплей. Дисплей, өлшемі кемінде:; 12,1дюймов. Дисплей түрі:; Цвет TFT LCD. Рұқсат кем емес; 800 x 600 пикселей. Белсенді сигналды көрсететін дабыл шамы жыпылықтайды; Наличие. Габариттік өлшемдері (Дхвхш), кем емес:; 310×285×166 мм. Салмағы артық емес:; 10 кг. Жылжымалы (тасымалдау) тұтқа:; болуы. Монитордың жады жаман емес:; ><. Осы трендтерді қарау, кем емес:; 120 часов. Nibp (NIAD) өлшеу деректерін қарау, кем емес:; 1000 групп. Авариялық оқиғаларды қарау, кем емес:; 200. Монитор экранын теңшеу түрлері кем емес:; 4-х. Қалыпты экран; Болуы. Үлкен сандар экраны; Болуы. Жартылай экран ЭКГ 7-қорғасын; Болуы. Толық экранды ЭКГ 7 қорғасын режимі, бұл интерфейс барлық параметрлерді және жеті ЭКГ толқынын (I, II, III, AVR, AVL, AVF, v) бір уақытта бақылауға мүмкіндік береді.; Болуы. Монитордың есептеу мүмкіндіктері, кем емес:; 6-ти. Есептеулер жаман емес:; Гемодинамикалық есептеулер Дозаны есептеу Желдетуді есептеу Бүйрек функциясын есептеу Оксигенацияны есептеу MEWS жүйесі. Дабыл деңгейі, кем емес:; - 3 деңгей: 1) жоғары деңгейлі дабыл 2) орта деңгейдегі сигналдар 3) төмен деңгейлі сигналдар. Дабыл режимі, кем емес:; 4 режим: 1) жарық дабылы 2) дыбыстық дабыл 3) дабыл туралы ақпарат 4) параметр жыпылықтайды. Экомодуль жаман емес:; ><. Стандарттарға сәйкестік:; EN 60601-2-27 / IEC 60601-2-27, GB 9706.25, IEC60601-2-25. 3 істікшелі түрі, қорғасын::; I, II, III. 5 істікшелі түрі, қорғасын:; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. 10-контактный тип, отведения (опция):; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.. Дисплей сезімталдығы, кем емес:; 2,5 мм / мВ (× 0,25), 5 мм / мВ (× 0,5), 10 мм / мВ (× 1,0), 20 мм / мВ (× 2,0). Толқындардың жылдамдығы, кем емес:; 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек. ЭКГ өткізу қабілеті нашар емес:; ><. Диагностикалық режим, диапазон:; 0.05 Гц～100 Гц. Монитор режимі, ауқымы:; 0.5 Гц～40 Гц. Хирургия режимі, ауқымы:; 1 Гц～20 Гц. Күшті сүзгі режимі, ауқымы:; 5 Гц～20 Гц. CMRR (жалпы фазалық сигналды басу коэффициенті), кем емес; >100 дБ. Кескіш сүзгі; фильтр 50/60 Гц может быть включен или выключен. Дифференциалды кіріс кедергісі, кем емес:; >5 Ω. Электрод поляризациясының кернеу диапазоны:; ± 400 мВ. Қалпына келтірудің негізгі уақыты, артық емес:; 3 с после дефибрилляции (в режиме монитора и хирургии). Калибрлеу сигналы:; 1 мВ (пик ～ пик), точность ± 3%. ЭКГ мазасыздығы туралы физиологиялық Ақпарат, кем емес:; 23-х сигналов. ЭКГ, физиологиялық және техникалық дабылдар:; 1) жүрек соғу жиілігі тым жоғары, 2) жүрек соғу жиілігі тым төмен, 3) PVCS тым жоғары, 4) Асистолия, 5) VF/VITA (қарыншалық фибрилляция), 6) т-ға R тісін қою, 7) жеке ПВХ (Frequent PVC), 8) Қос ПВХ (couplet PVC), 9) жалғыз ПВХ (SinglePVC), 10) ПВХ Бигеминиясы (PVC), 11)ПВХ Тригеминиясы (PVC), 12) Тахикардия, 13) Брадикардия, 14) импульс жоқ (кідірту), 15) Кардиостимулятор ұстамайды, 16) Кардиостимулятор жұмыс істемейді, 17) әлсіз ЭКГ сигналы, 18) STI тым жоғары, 19) ST-I тым төмен, 20) ST-II тым жоғары, 21) ST-II тым төмен, 22) ST-III тым жоғары, 23) ST-III тым төмен.. Жүрек соғу жиілігі жаман емес:; ><. Импульсті анықтау диапазоны:; ± 4 мВ～± 700 мВ. Импульстің ені:; 0,2 мс～2,0 мс. Орташа жүрек соғу жиілігі есептеледі; в течение 15 сек.. Жүрек соғу жиілігін жаңарту аралығы:; 1 раз в секунду. Жүрек соғу жиілігінің ауысу уақыты минутына 80-ден 120 соққыға дейін анықталады:; ≤10 с. Жүрек соғу жиілігінің ауысу уақыты минутына 80-ден 40 соққыға дейін:; ≤10 с. Жүрек соғу жиілігінің жоғарғы шегі, ауқымы:; Взрослый: 16～300 ударов в минуту Педиатрия / Новорожденный: 16～350 ударов в минуту. Жүрек соғу жиілігінің төменгі шегі, диапазоны:; Взрослый: 15～299 ударов в минуту Педиатрия / Новорожденный: 15～349 ударов в минуту. Дене температурасын өлшеу (Temp) жаман емес:; ><. Стандарттарға сәйкестік; EN12470-4, ISO 80601-2-56. Өлшеу әдісі; Термистор. Өлшеу диапазоны; 5～50°C (41～122°F). Өлшеу рұқсаты; 0,1°С. Арналар саны кемінде; 2-х (Т1/Т2). Тыныс алу жиілігі (Resp), жаман емес:; ><. Өлшеу әдісі; Торакальный электрический биоимпедансный метод. Өлшеу сымдары; I, II. Күшейту толқыны; × 0,25, × 0,5, × 1, × 2. Тыныс алуға төзімділік диапазоны; 0.5～5 Ω. Негізгі кедергі; 500～4000Ω. Күшейту; 10 классов. Сканерлеу жылдамдығы; 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек. Өлшеу диапазоны; 0～150 дыханий в минуту. Қан қысымын инвазивті емес өлшеу (NIAD), жаман емес:; ><. Стандарттарға сәйкестік; EN 60601-2-30 / IEC 60601-2-30, EN 1060-1, EN 1060-3, EN1060-4, EN / IEC 60601-1.. НИАД өлшеу әдісі; Автоматический осциллометрический метод. НИАД өлшеу режимдері; Ручной, автоматический, непрерывный. Пайдалану мерзімі, кем емес; 100 000 раз. Автоматты режимдегі НИАД; 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/ 180/240/480 мин. өлшеу аралығы NIAD өлшеудің әдеттегі уақыты; 20～40 сек. Систолалық қысымды өлшеу диапазоны (мм сынап бағанасы.ст.) жаман емес:; ><. Ересектер; 40～270. Балалар; 40～230. Жаңа туған нәрестелер; 40～135. Диапазон измерения среднего давления (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Ересектер; 20～230. Балалар; 20～165. Жаңа туған нәрестелер; 20～105. Диастолалық қысымды өлшеу диапазоны (мм сынап бағанасы.ст.) жаман емес:; ><. Ересектер; 10～210. Балалар; 10～145. Жаңа туған нәрестелер; 10～95. Артық қысымнан қорғау нүктесі (бағдарламалық жасақтама) (мм сынап бағанасы.ст.) жаман емес:; ><. Ересектер; 300 мм.рт.ст.. Балалар; 240 мм.рт.ст.. Жаңа туған нәрестелер; 150 мм.рт.ст.. Артық қысымнан қорғау нүктесі (аппараттық құрал) (мм сын.бағ.ст.) жаман емес:; ><. Ересектер; 320~330 мм рт.ст.. Балалар; 265~275 мм рт.ст.. Жаңа туған нәрестелер; 160~165 мм рт.ст.. Оттегімен қанықтылықты өлшеу (SpO2) жаман емес:; ><. Стандарттарға сәйкестік; ISO 80601-2-61. Дисплей ауқымы; 0%～100%. SpO2 өлшеу дәлдігі; 2% (70%～100%); ниже 70% не определяется. PR өлшеу диапазоны (жүрек соғу жиілігі); 30～254 ударов в минуту. Жүрек соғу жиілігін өлшеу дәлдігі; ± 2% или ± 2 ударов в минуту. SpO2 дабылының жоғарғы шегі; 1%～100%. SpO2 дабылының жоғарғы шегі; 0%～99%. Верхний предел сигнала тревоги SpO2; ± 1%. Дабылды кешіктіру; Без задержки. SP2 жаңарту кезеңі; 1 раз/с. Деректерді сақтау жаман емес:; ><. Ұзын тренд (максималды жазба) кем емес; 120 часов. Минималды ажыратымдылық, кем емес; 1 мин. Қысқа тренд (минималды жазба) кем емес; 1 часа. Минималды ажыратымдылық, кем емес; 1 сек. Дабыл параметрлерінің саны, кем емес; 200. НИАД саны (НИАД өлшеу нәтижесі), кем емес; 1000. Термопринтер (жылу жазғыш) жаман емес:; ><. Жазу әдісі; Термопечать. Басып шығару ені; 48мм. Жазу қағазының ұзындығы; 20м. Жазу жылдамдығы; 12,5 мм/сек, 25 мм /, 50 мм/сек. Жазу толқындары; 2 или 3. Электрмен жабдықтау:; 100-240 В, 1,0-0,5 А. Батарея:; 2600 мАч. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер, жаман емес: |  |  |  |
|  |  | 2 | Сенсорлық экран x 12 | Кірістірілген қосымша модуль: сенсорлық экранмен жұмыс істеуге арналған сенсорлық дисплей. Диагоналы кемінде 12,1 дюйм. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор | 2600 мАч Литий-ионды батарея. Батареяның жұмыс уақыты кемінде 3 сағат. Зарядтау уақыты қосулы күйде 6 сағаттан аспайды. Салмағы: 250 гр., мөлшері артық емес: 14.7 x 2.3 x 6 см. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Spo2 сенсорлық кабелі | Қанның оттегімен қанықтылығын өлшейтін бір реттік аналогтық датчиктің кабелі, ұзындығы кемінде 1,5 м. қанның оттегімен қанықтылығын өлшейтін датчиктің электронды монитор блогымен электронды байланысы | 1 шт. |
|  |  | 5 | SpO2 сенсоры қайта пайдалануға болады (ересек) | Датчик қайта пайдалануға болатын аналогтық өлшеу қанның оттегімен қанықтылығы ересек адамда (түрі саусақ қысқышы). Сәулелену максимумындағы толқын ұзындығының диапазоны: қызыл жарық-660 нм, инфрақызыл жарық-905 нм. Датчиктің шығарылатын жарық қуатын максималды тұтынуы ≥18 мВт құрайды. Эмитенттің жарық күшінің максималды мәні: 30 кд. Деректерді жаңарту кезеңі ≤30 С. қауіпті жағдайдың максималды кідірісі және барлық режимдердегі қауіп сигналының максималды кідірісі ≤10 С. барлық режимдердегі қауіпті жағдайдың орташа кідірісі мен қауіп сигналының орташа кідірісі ≤5 С. Sp02 өлшеу дәлдігі: ±2%. Өнім 5000 в кернеудегі дефибриллятор разряды кезінде тұрақты. Перифериялық тамырлардың қанының оттегімен қанығуын өлшеу.. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Датчик SpO2 многоразовый (детский) | Датчик қайта пайдалануға болады аналогтық балада қанның оттегімен қанықтылығын өлшеу (түрі саусақ қысқышы). Сәулелену максимумындағы толқын ұзындығының диапазоны: қызыл жарық-660 нм, инфрақызыл жарық-905 нм. Датчиктің шығарылатын жарық қуатын максималды тұтынуы ≥18 мВт құрайды. Эмитенттің жарық күшінің максималды мәні: 30 кд. Деректерді жаңарту кезеңі ≤30 С. қауіпті жағдайдың максималды кідірісі және барлық режимдердегі қауіп сигналының максималды кідірісі ≤10 С. барлық режимдердегі қауіпті жағдайдың орташа кідірісі мен қауіп сигналының орташа кідірісі ≤5 С. Sp02 өлшеу дәлдігі: ±2%. Өнім 5000 в кернеудегі дефибриллятор разряды кезінде тұрақты. Перифериялық тамырлардың қанының оттегімен қанығуын өлшеу. | 1 шт. |
|  |  | 7 | 5 қорғасынға арналған ЭКГ кабелі (ересек, балалар) | ЭКГ кабелі кемінде 5 қорғасын (қысқыш түрі, IEC түсі). Кіріс коннекторларының түс схемасы қара / сары / жасыл / қызыл / ақ. Қарсылық-10 кОм аспайды. Өнім 5000 в кернеудегі дефибриллятор разряды кезінде тұрақты. Электрлік потенциалды дененің бетінен электронды монитор блогындағы пациенттің жүрегінің электрлік белсенділігін өлшеу модуліне беру. | 1 шт. |
|  |  | 8 | 3 қорғасынға арналған ЭКГ кабелі (ересек, балалар) | ЭКГ кабелі кемінде 3 қорғасын (қысқыш түрі, IEC түсі). Кіріс коннекторларының түс схемасы сары / жасыл / қызыл. Қарсылық-10 кОм аспайды. Өнім 5000 в кернеудегі дефибриллятор разряды кезінде тұрақты. Электрлік потенциалды дененің бетінен электронды монитор блогындағы пациенттің жүрегінің электрлік белсенділігін өлшеу модуліне беру. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Қайта пайдалануға болатын тері температурасының сенсоры (ересек, балалар) | Сенсор қайта пайдалануға болады тері науқастың температурасын өлшеу 2.25 (ересек + педиатриялық). Науқастың температурасын жанасу өлшемдері. Қосқыш: 15 мм х 55 мм, кабельдің ұзындығы кемінде: 3,6 м, Салмағы: 60 г, температураны өлшеу диапазоны: 0-ден +50°С-қа дейін, дәлдігі: ±0,1®с. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Ректалды, эзофагальды қайта пайдалануға болатын температура датчигі (ересек, бала) | Қайта пайдалануға болатын эзофагеальды / ректалды сенсор науқастың температурасын өлшеу 2.25 (ересек + педиатриялық) Науқастың температурасын контактілі өлшеу. Қосқыш: 15 мм х 55 мм, кабельдің ұзындығы кемінде: 3 м, салмағы: 55 г, температураны өлшеу диапазоны: 0-ден +50°С-қа дейін, дәлдігі: ±0,1®с. | 1 шт. |
|  |  | 11 | NIAD түтігі қайта пайдалануға болады (ересектер, балалар) | Қайта пайдалануға болатын манжетті қосу шлангісі кемінде 3 м. өнім 5000 в кернеудегі дефибриллятор разрядында тұрақты. өнім терді имитациялайтын ортада сыналған кезде тұрақты. Қысымды электронды блоктан манжетке беру. | 2 шт. |
|  |  | 12 | НИАД манжеті коннектор ересектер (38-50 см) | Қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеті (38-50 см). Өнім 5000 в кернеудегі дефибриллятор разряды кезінде тұрақты. Жамбастың қан қысымын өлшеу кезінде артерия аймағына қысым беру. | 2 шт. |
|  |  | 13 | НИАД манжеті коннектор ересектер (31-40 см) | Қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеті (31-40 см). Иықтың қан қысымын өлшеу кезінде артерия аймағына қысымның берілуі. | 2 шт. |
|  |  | 14 | Манжета НИАД коннекторымен ересектер (23-33 см) | Қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеті (23-33 см). Иықтың қан қысымын өлшеу кезінде артерия аймағына қысымның берілуі. | 2 шт. |
|  |  | 15 | НИАД манжеті балалар коннекторы (17-25 см) | Балалардағы қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеті (17-25 см). Иықтың қан қысымын өлшеу кезінде артерия аймағына қысым беру. | 2 шт. |
|  |  | 16 | НИАД манжеті балалар коннекторы (12-19 см) | Балалардағы қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеті (12-19 см). Иықтың қан қысымын өлшеу кезінде артерия аймағына қысымның берілуі. | 2 шт. |
|  |  | 17 | Керек-жарақтары бар капнометрия модулі | Газ қоспасындағы көмірқышқыл газының концентрациясының деңгейін тікелей тыныс алу тізбегінде өлшеу. Негізгі ағындағы Капнометрия. | 1 шт. |
|  |  | 18 | Капнометрия анализаторларын қосу кабелі (СО2) | Капнометрия анализаторын (СО2) монитордан науқастың тыныс алу тізбегіне қосу кабелі | 1 шт. |
|  |  | Шығын материалы, жаман емес: |  |  |  |
|  |  | 19 | Модульге арналған Адаптер газдарды өлшеу негізгі ағын (ересектер \ балалар) | Газ қоспасындағы көмірқышқыл газының концентрациясы анализаторын (Cap NOM) ересек/баланың контурына қосу. Өлшемі: 60мм х 30мм х 20мм, салмағы: 100г. | 5 шт. |
|  |  | 20 | Электродтар (ересектер) бір реттік | 1 қаптамада кемінде 25 дана. бір реттік ЭКГ электродтары. Диаметрі 55 мм-ден аспайды. | 10уп |
|  |  | 21 | Термопринтер қағазы 50мм * 20м | Термопринтер қағазы. Ақпаратты қыздыру арқылы кескін түрінде сақтау. 10 дана. қаптамада. | 1 уп |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар: | Жұмыс ортасы: Температура: 5-тен 40°C-қа дейін, Ылғалдылық: салыстырмалы ылғалдылықтың 80% - дан аспайды, Атмосфералық қысым: 86 кПа-106 кПа. Сақтау: Температура: -20-дан +55°C-қа дейін, Ылғалдылық: салыстырмалы ылғалдылықтың 80% - дан аспайды, Атмосфералық қысым: 50 кПа-106 кПа, агрессивті газдар жоқ. |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP баратын жер. |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2024 жылдың 20 қарашасына дейін. Мекен-жайы: СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Горький көшесі, 75 |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |

Лот №2 – керек-жарақтары бар ДЕФИБРИЛЛЯТОР

| ### № п/п | ### Критерийлер | ### Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (моделі, өндірушінің атауы, елі көрсетілген медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | керек-жарақтары бар ДЕФИБРИЛЛЯТОР |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар . | .№ п/п | медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)) | моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, медициналық техникаға жинақтаушының қысқаша техникалық сипаттамасы | талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Электродтары бар дефибриллятор блогы | Өнім жүрекке емдік әсер етуге арналған адамның жеке бифазалық қысқартылған экспоненциалды импульсі электродтар жұбы арқылы, трансторакальды. Өнім мүмкін медициналық мекемелерде және жедел және шұғыл медициналық көмек бригадаларын жабдықтау үшін қолданылады. Өнім ересектер мен балаларға жасына және салмағына қарамастан қолдануға арналған. Дефибрилляция импульсі - бифаза қысқартылған экспоненциалды жүктеме кедергісіне байланысты параметрлердің өтелуімен. Импульстің бұл түрін қолдану мыналарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді аз энергияны пайдаланып тиімді дефибрилляция, қарыншалық жағдайда монополярлы импульспен салыстырғанда фибрилляция, қарыншалық фибрилляция және импульссіз қарыншалық тахикардия. Бифазалық қысқартылған экспоненциалды импульс жоғары жүрек тоқтағаннан кейін науқастардың өмір сүруі жоғары тиімді импульстік энергия, жұмсақ жүрек тіндеріне әсер етеді. Өнімде біріктіретін қайта пайдалануға болатын электродтар бар ересек электродтар және балалар электродтары, ауысу мүмкіндігі бар олардың арасында . Қайта пайдалануға болатын электродтардың дефибриллятор блогымен ажырамас сымды байланысы бар .Ересек электродтармен жұмыс істегенде, өнім автоматты түрде 150 Дж бастапқы энергия деңгейін орнатады. Балалар электродтарымен жұмыс істегенде, өнім H50 Дж бастапқы энергия деңгейін автоматты түрде орнатады және 100 Дж энергия таңдауын блоктайды. Егер пациенттің кедергісі (15 – 235) ОМ диапазонынан тыс болса, өнім энергия беруді блоктайды. Төменгі анықтау дәлдігі диапазон шекаралары ±5 Ом, Жоғарғы шекара ±15 Ом. Өнім жинақталған энергияны автоматты түрде шығаруды қамтамасыз етеді ішкі разряд тізбегіне оны тергеннен кейін 30 с. Өнім жинақталған энергияны қолмен ағызуды қамтамасыз етеді дефибрилляциядан бас тартқан жағдайда ішкі разряд тізбегі. Өнімнің алынбалы аккумулятордан қуат алу мүмкіндігі бар номиналды кернеуі 14,8 В болатын номиналды сыйымдылығы 4400 мА•сағ батареялар . Бұл жағдайда өнім қамтамасыз етеді: - толық зарядталған батареяда -150 разряд, 360 Дж; - толық зарядталған батареяда-0 0С температурада 360 Дж энергиямен 20 разряд; - О көрсеткіші пайда болғаннан кейін 360 Дж энергиямен 6 разряд батареяны зарядтау қажеттілігі. Өнімнің айнымалы ток желісінен (190-250) В (50-60) Гц қуат алу мүмкіндігі бар . Бұл жағдайда өнім қамтамасыз етеді: - желіден тұтынылатын қуат, 210 ВА; - алынбалы аккумуляторды зарядтау. Толық зарядталған батареяны зарядтау уақыты 6 сағаттан аспайды. Өнімнің кернеуі (12,0-16,8) в сыртқы тұрақты ток көзінен — автомобиль аккумуляторынан қуат алу мүмкіндігі бар, борттық желіге байланысты емес автомобиль немесе басқа тұрақты көз ГОСТ Р МЭК 60601-1 талаптарына сәйкес келетін ток .Бұл жағдайда өнім 9,8 А аспайтын токты тұтынуды қамтамасыз етеді. Жұмыс режимін орнату уақыты - 3 секунд. Өнім қуат алу уақытын қамтамасыз етеді: а) толық зарядталған батарея қуатымен жұмыс істегенде (максималды энергиямен 15 разрядтан кейін): – 200 Дж -4 с (қосылған сәттен бастап 7 с); – 360 Дж -6 с (қосылған сәттен бастап 9 с). б) айнымалы ток желісінен қуат алған кезде (желі кернеуінде 90% нормаланған) : – 200 Дж -6 с (қосылған сәттен бастап 9 с); – 360 Дж -10 с (қосылған сәттен бастап 13 с). в) сыртқы тұрақты ток көзінен қуат алған кезде: – 200 Дж -6 с (қосылған сәттен бастап 9 с); – 360 Дж -10 с (қосылған сәттен бастап 13 с). Өнім қосылған кезде автоматты түрде өзін-өзі тексеру функциясына ие . Бұйымның энергияның ішкі жүктемесіне берілген шаманы бақылау функциясы бар бұйым операторға хабарлау үшін визуалды және дыбыстық дабыл сигналдарын шығарады: - бұйымның оператордың разрядты белсендіруге дайындығы (жоғары сигнал басымдық) - қосылған кезде өзін-өзі тексеруден өту қателері (техникалық сигнал); - берілген энергияның шамасын тексеру кезіндегі қателіктер (техникалық сигнал); - жұмыс кезінде ішкі ақаулықты анықтау (техникалық сигнал); – егер батареяның ағымдағы деңгейі пайдалануға мүмкіндік бермесе өнім (техникалық сигнал); - егер разрядтау әрекеті кезінде науқастың кедергісі рұқсат етілген шектер (техникалық сигнал). Дабыл сигналдарының дыбыстық қысымының деңгейі өнімнің алдыңғы панелінен 1 м қашықтықта 45 Дб құрайды. Салмағы-электродтары бар дефибриллятор блогы (батареясыз), 4 кг; - аккумуляторлық батарея, 0,6 кг; - қуат адаптері, 0,3 кг; - желілік сым, 0,06 кг; – тасымалдау сөмкесі, 1,2 кг. | 1 шт |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 2 | Қайта зарядталатын Батарея | 14,8 В; 4400 мА·ч | 1 шт |
|  |  | 3 | Қуат адаптері * Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізіледі | тұрақты ток көзінен қуат алу үшін Тапсырыс берушінің талабы бойынша бөлек ақыға жеткізіледі | 1 шт |
|  |  | 4 | Желілік сым | айнымалы ток желісінен қуат алу үшін | 1 шт |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 5 | Тасымалдау сөмкесі | Сақтау және тасымалдау сөмкесі | 1 шт |
|  |  | 6 | Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық | Орыс және қазақ тілдерінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық | 1 шт |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | - қоршаған ортаның температурасы 0-ден плюс 40 0 С-қа дейін; - плюс температурада ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98% дейін 25 0 С; - атмосфералық қысым 630-дан 800 мм. сын. бағ.(83,9-дан 106,6 кПа-ға дейін). |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP соңғы пайдаланушы |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2024 жылдың 20 қарашасына дейін. Мекен-жайы: СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Горький көшесі, 75 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Лоты №3 - 12 арналы Электрокардиограф

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың (бұдан әрі – МТ)атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) 12 арналы Электрокардиограф | 12 арналы Электрокардиограф |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п |  | медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)) | моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, медициналық техникаға жинақтаушының қысқаша техникалық сипаттамасы | талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Электрокардиографтың негізгі блогы | Электрокардиограф келесі сипаттамаларды қамтиды: 12 арналы Электрокардиограф. Қолдану саласы: терапия, кардиология, педиатрия, жедел жәрдем. Жалпы қабылданған 12 қорғасын бойынша ЭКГ-ны бір мезгілде тіркеудің болуы. Арналған: - күнделікті скринингтік зерттеулер үшін, - тереңдетілген кардиология бөлімшелері үшін зерттеулер, - күйдегі жүрек зерттеулерінде қолданылады физикалық белсенділікті сынау. Сүзгілер: AC сүзгісі: қосу/өшіру, DFT сүзгісі: 0.05 Hz/0.15 Hz/0.25 Hz/0.5 Hz, EMG сүзгісі: 25hz/35Hz/45Hz/өшіру, төмен өту сүзгісі: 150Hz/100Hz / 75Hz. Оқшауланған кіріс тізбегі, қорғау дрейфаизолиниялар және дефибрилляторлар. Жұмыс кернеуі = 100V-240V~ Жұмыс жиілігі = 50Hz / 60Hz Жұмыс тогы = 0.9-0.4 A Электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі мыналарды қамтиды: Дефибриллятор разрядынан қорғайтын CF қорғау түрі Пайдалану сипаттамалары мыналарды қамтиды: Тіркеу құралы: матрицалық термопринтер Басып шығару тығыздығы мм-ге 8 нүкте / дюймге 200 нүкте (амплитудалық ось) Мм-ге 40 нүкте / дюймге 1000 нүкте (уақыт осі, қағаздың жылдамдығы 25 мм/с) Тарту жылдамдығы: 5мм/с, 6.25мм/с, 10мм/с, 12.5мм/с, 25мм/с, 50мм / с (±3%)) Дәлдік:±5% (x осі), ±5% (y осі) Жүрек соғуын тану Әдіс: Шың шыңы Ауқым: минутына 30 соққы ~минутына 300 соққы Дәлдік:±1 соққы / мин Науқастың ағып кету тогы: <10 мкА (220~240 В). Науқастың жанама тогы: <0,1 мкА (тұрақты ток). Қорғасын: 12 стандартты қорғасын Деректерді алу режимі: бір уақытта 12 қорғасын Аналогтық-сандық ажыратымдылық: 24 бит Уақыт константасы: ≥3.2 с Жиілікке жауап: 0.05 Гц ~ 150гц (- 3дБ) Таңдалған сезімталдық: 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (авто) (мм / мВ) Кіріс кедергісі: ≥50MΩ (10Гц) Кіріс тогы: ≤0.01 мкА Кіріс кернеуінің диапазоны: ≤±5 мВ (шың шыңы) Калибрлеу кернеуі: 1мв±2% Тұрақты токтыңмещысу кернеуі: ±600мВ Шу: ≤12.5 мкВ (шыңы-шыңы) Арнааралық кеңестер: ≤0.5 мм Сүзгілер: айнымалы ток сүзгісі: қосу/өшіру DPF сүзгісі: 0.05 Гц/0.15 Гц /0.25 Гц /0.32 Гц /0.5 Гц / 0.67 Гц Бұлшықет жиырылу сүзгісі: 25 Гц / 35 Гц / 45 Гц / өшірулі Төменгі жиілікті сүзгі: 150 Гц / 100 Гц /75 Гц Жалпы фазалық сигналдың әлсіреу коэффициенті, cmrr≥115дб Өлшеу жиілігі 1000 Гц Кардиостимуляторды анықтау Амплитудасы ±2 ден ±700 мВ дейін Ені 0.1-ден 2.0 мс-ге дейін Өлшеу жиілігі 10,000 / сек / арна Әріптік-сандық пернетақтасы бар 12 дюймдік сенсорлық топсалы экран. Автоматты және қолмен жұмыс режимінің болуы. Тіркеуші таспада бір мезгілде он екі қорғасынды басып шығарудың болуы. Ритмді талдау үшін кез-келген таңдалған 1 немесе 3 сымдарды басып шығарудың болуы. Басып шығаруды бастау мүмкіндігімен нарушақтың бұзылуын автоматты түрде танудың болуы. 12 "сенсорлық экран бір уақытта көрсете аладыбарлық 12 ЭКГ толқыны және "экранда мұздату"режимі бар. Кіріктірілген 12 арналы термопринтер Автоматты және динамикалық туралаупринт таңбалары мен сигналдары. Қолдау штрих-код сканері пациент туралы деректерді жадқа тікелей жіберуге және басып шығаруға арналған кардиограмма, қарапайым принтерді пайдаланып A4 форматындағы қағазға тікелей. Электрокардиограф жазбаларды жібере аладыкомпьютер (LAN & WiFi желілері арқылы) және оларды басқара аладыоңғы ақылды бағдарламалық жасақтама арқылы- EKG Viewer. PDF,SCP және FDA-XML-ге деректерді экспорттауды қолдау және мүмкіндігі. Жад 200-ге дейін ЭКГ жазбаларын сақтайды. ЭКГ диагностикалық және талдау бағдарламасының көмегімен кардиограф аритмияны диагностикалай аладыкардиостимулятордың жұмысын талдау. ЭКГ-да офлайн режимде 400-ге дейін толық ЭКГ жазбаларын жасауға мүмкіндік беретін кіріктірілген литий батареясы бар. Ерекшеліктері: - Илилистовая қағазда (ені 216 мм) 5 жазу жылдамдығы (5 мм / сек, 10 мм / сек 12,5 / сек,25 мм / сек және 50 мм / сек); - бірнеше басып шығару форматтары (12x1, 3x4 +1 R немесе 6x2+1 R, 3x4 + 3 R және т. б.); - адаптивті оптика және дыбыстық дабыл пайдаланушыға жазудағы кез-келген қателер туралы,сондай-ақ электрод өшірілген кезде, батареяның төмен деңгейі туралы ескертеді. ЭКГ - да Ethernet порты, Wi-Fi қосылымы, USB барэкг нәтижелерін сақтауға және өңдеуге арналған Портжәне компьютерге тасымалдау. Өлшемі: 420мм ×330мм ×120мм Салмағы: 6.5 kg 220 - 240 в қуат талаптары (номиналды), 50/60; Автономды қуат литий батареясы көбірек 3 сағаттан артық жұмыс. Жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны: 30-300 соққы/мин. ойнатылатын жиілік диапазоны: 0,05-150 Гц. Диагоналы кемінде 12,1 дюйм, ажыратымдылығы кемінде 800х600 нүкте болатын сұйық кристалды түсті сенсорлық экранның болуы. Негізгі экранда шағылысу мүмкіндігінің болуы: бір уақытта кемінде 12 ЭКГ қорғасын; жүрек соғу жиілігі, күні мен уақыты, науқастың тегі мен сәйкестендіру коды, аккумулятор күйі, электрод үзілісі, таңдалған сүзгілер, күшейту және жылдамдық мәндері, қорғасын пішіндері. Пациенттің деректерін енгізу экранында көрсету мүмкіндігінің болуы: Тегі, Аты, Әкесінің аты, туған күні, жынысы, бойы, салмағы және АҚ мәні. Біріктірілген алфавиттік-сандық пернетақтаның болуы.Кардиостимулятор анықтамасының болуы. Дефибрилляциядан қорғаудың болуы. ADC биттігі, кем дегенде 24 бит. Зарядталған батареядан жұмыс уақыты, кем дегенде 5 сағат. Кіріктірілген принтердің болуы. Ажыратымдылығы бар Термопринтер: көлденеңінен-мм-ге кемінде 40 нүкте (25 мм/с жылдамдықпен), тігінен мм-ге кемінде 8 нүкте.қағаз өлшемі, кемінде 210 мм х 295 ММ. Келесі деректерді басып шығару мүмкіндігінің болуы: күні мен уақыты, қағаз қозғалысының жылдамдығы, сезімталдығы, қорғасын атауы, сүзгілер, пациент туралы ақпарат, тістерді белгілеу, ЭКГ параметрлері кестесі, қорытынды. Желіден қоректенудің, батарея зарядының, сүзгілердің жай-күйінің индикациясының, электродтардың жанасуы мен шатасуының бұзылуы, қағаздың болмауы Жарық индикациясының болуы. Кірістірілген жад, кем дегенде 200 ЭКГ. Кіріктірілген сүзгілердің болуы: желілік, миографиялық, негізгі желі, төмен жиілікті. ЭКГ кабелін автоматты түрде тексеру мүмкіндігінің болуы. Қорғасын жүйесін таңдаудың болуы: стандартты реттілік, Кабрера, НЭБ бойынша. Ритмнің бұзылуы анықталған жағдайда қосымша ритмді басып шығару режимінің болуы. Көшірмені басып шығару мүмкіндігінің болуы. Бір түймені басу арқылы ритақты басып шығару мүмкіндігі бар. Сақталған ЭКГ жазбаларын пациенттің аты-жөні, күні/уақыты, пациенттің коды бойынша сұрыптау мүмкіндігінің болуы. Әр қорғасын үшін ЭКГ параметрлерін автоматты түрде өлшейтін ЭКГ талдауының болуы. Кіріктірілген ЭКГ толық түсіндіру бағдарламасының болуы. Сақталған деректерді компьютерге USB порты арқылы беру мүмкіндігі бар. ЭКГ жазу үшін сыртқы флэш-жадты қосу мүмкіндігі бар. Электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі, CF-ден төмен емес. Негізгі блоктың өлшемдері, 420мм х 330мм х 120мм артық емес. негізгі блоктың салмағы (батареясыз), 6,5 кг артық емес. Баркодерді пайдалану мүмкіндігі WIFI бойынша есептерді DICOM, FDA-XML, SCP форматында беру мүмкіндігі Жұмыс станциясына қосылу мүмкіндігі Қан қысымы мониторын қосу мүмкіндігімен эргобайкке немесе тредмил тестке қосыла отырып, стресстік Эхо зерттеулер жүргізу мүмкіндігі. | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | ЭКГ кабелі | ЭКГ кабелі | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Ересектерге арналған қайта пайдалануға болатын кеуде электроды | Кеуде электродтары (қайта пайдалануға болатын), кемінде 6 дана. жиынтықта | 1 комплект |
|  |  | 4 |  | Ересектерге арналған аяқ-қолды қайта пайдалануға болатын электрод | Аяқтағы электродтар (қайта пайдалануға болатын), жиынтықта кемінде 4 дана | 1 комплект |
|  |  | 5 |  | Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы | Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Сақтандырғыш | балқитын сақтандырғыш, кемінде 2 дана. | 1 комплект |
|  |  | 7 |  | Желілік сым (Еуропалық стандарт) | Желілік сым (Еуропалық стандарт) | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Қайта зарядталатын батарея | Ішкі литий-ионды аккумулятор, кем дегенде 4400 мАч. | 1 шт. |
|  |  | Шығын материалдары мен тозатын тораптар мыналардан тұрады: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Жазу қағазы (210 мм=295 мм=100 л) | Жазу қағазы (210 мм=295 мм=100 л) | 1 рулон |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар |  | Батарея Түрі: 1 AAA сілтілі батарея немесе никель металл гидридті батарея Температура: +5 °C (+41 °F) - ден +40 °C (+104 °F) дейін Салыстырмалы ылғалдылық: 25-80 % (конденсация жоқ) Атмосфералық қысым: 860 - 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) |  | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері |  | 2024 жылдың 20 қарашасына дейін. Мекен-жайы: СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Горький көшесі, 75 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары |  | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Лоты №4 - Хирургиялық шам

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Операциялық шам |  |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)) |  |  | моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, медициналық техникаға жинақтаушының қысқаша техникалық сипаттамасы | талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Шам корпусы |  |  | Операциялық шамдар-Жарықдиодты хирургиялық шамдар операция кезінде дәрігерлерге Көлеңкесіз жарықтандыруды қамтамасыз етеді, сонымен қатар операция қажеттіліктеріне сәйкес дөңгелек дақтарды қамтамасыз етеді, бұл әртүрлі хирургиялық жағдайлардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыра алады. Көтергіш механизмдерден, траверстерден, серіппелі тұтқадан және Шам ұстағышынан тұрады, сонымен қатар қосымша функция көлеңкелерді басқару, қашықтан басқару пульті және апаттық қуат көзі. Стандартты және түзу серіппелі қолдар қосыладыопциональды. Бекіту: төбе Жарық көзі: Жарықдиодты блок Жарықдиодты шамдардың саны 48 данадан кем емес Көлеңкесіз жарықтандыру принципі: көп нүктелі Қуат көзі: 220 В, 50/60 Гц аспайды Қуат тұтыну: 70 Вт артық емес Максималды жарықтандыру: кем дегенде 160 000 Люкс Жарық өрісінің диаметрі: кемінде 260 мм-ден 350 мм-ге дейін. Түс температурасы: кем дегенде 3 800 K ≤ TC ≤ 6 000 K Жарықтықты реттеу: кем дегенде 5-тен 100% - ға дейін. ISO режиміндегі жарықтық (күңгірттеу): кем дегенде 5% Орташа қызмет ету мерзімі: кем дегенде 50 000 сағат Сыртқы Басқару тақтасы: сенсорлық экранды басқару тақтасы |  |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ұстағыш кем дегенде екі үшін күмбез | Кем дегенде екі ұстағыш күмбез - шамның екі күмбезін бекітуге арналған ұстағыш |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Қуат сымы | Қуат сымы 220В айнымалы ток үшін қуат сымын қосу |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Режим | Бүкіл жарық панелі консольдердің айналасында кем дегенде 340° айналады. шамдардың өзіндік импульстік қуат көздері және қуат енгізу интерфейстері бар Жарық: кем дегенде 40 000 LX ~ 160 000 lx (сынақ қашықтығы шам панелінің ортасынан бір метр.), үлкен дақтардың қателік диапазоны кем дегенде (+0, -25 000 lx), ал кішкентай дақтардың қателік диапазоны кем дегенде (0, +18 000 lx); Жарық дақтарының минималды диаметрі кемінде 260 мм (±23%), ал дақтардың максималды диаметрі кемінде 350 мм (±23%) болуы керек; Жарық дақтарының минималды диаметрі кемінде 250 мм (±23%), ал дақтардың максималды диаметрі 340 мм (±23%) болуы керек). Шам үшін эллиптикалық дақтың кіші осі 270 мм (±23%), ал ұзын осі 350 мм (±23%) болуы керек; шам үшін эллиптикалық дақтың кіші осі кемінде 260 мм (±23%), ал ұзын осі кемінде 330 мм (±23%) болуы керек) (мм дақтың өлшем бірлігіне жатады). Теңгергіш кем дегенде 38° және 50°жоғары және төмен бұрыла алады. Түтік панелінің ұстағышы консоль кронштейнінің айналасында кемінде 340° айналады. Екі ұстағыш арасындағы салыстырмалы бұрылыс кем дегенде 340°құрайды. Орталық реттегіштің кронштейн осіне айналу бұрышы кем дегенде 60°құрайды. Шам панелінің корпусының кронштейннің айналу бұрышы кем дегенде 270°құрайды. Түтік панелі осьтік айналудың арқасында кез-келген бағытта Айнала және қозғала алады және осылайша берілген қозғалыс жағдайына жету талаптарына жауап береді. Жарық кем дегенде 48 дана жарық аспаптарынан тұрады. Шамның кіріс тогы кемінде 3,24-1,47 А, ал шамның кіріс тогы кемінде 2,24 - 0,93 А құрайды. Шамның номиналды қуаты кемінде 324 ВА; шамның номиналды қуаты кемінде 224 ВА құрайды Орталық жарықтандыру-кем дегенде 40 000 ЛК ≤ Ec ≤ 160 000 ЛК (сынақ қашықтығы шам панелінен бір метр). Үлкен дақтардың қателік диапазоны кем дегенде (+0, -25,000 1x), ал кішкентай дақтардың қателік диапазоны кем дегенде - (0, +18,000 lx). Кәдімгі дақтың диаметрі (d10) кем дегенде 260~350 мм, ал дәлдігі кем дегенде ±23% құрайды. Эллиптикалық дақтың диаметрі (d10) кем дегенде 270~350 мм, ал дәлдігі кем дегенде ±23% құрайды. Дақтардың әдеттегі таралуы (d50) кем дегенде 170~190 мм, ал дәлдігі кем дегенде ±23% құрайды. Дақтардың эллиптикалық таралуы (d50) кем дегенде 170~190 мм, ал дәлдігі кем дегенде ±23% құрайды. |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Бекіту қақпағы | төбеге арналған сәндік бекіту қақпағы |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Крест компоненті | Крест компоненті осьтен 360° айналуға мүмкіндік береді |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Стерильді қалам | Жиналмалы, Жоғары температуралы дезинфекция (=134oc, PSU материал ретінде). Жоғары температураны қолдану зарарсыздандыру үшін кем дегенде 134°C аспайды. (аурухана жергілікті ережелер мен ережелерге сәйкес жүзеге асырады). Тұтқаның көмегімен шамның күмбезі қозғалады. |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Басқару дисплейі | Шамдарды басқару сенсорлық дисплейі: фокустау, шамдарды өшіру/қосу, көлеңкелі режимді басқару. |  | 2 шт. |
|  |  |  |  | Төбені бекіту және орнату керек-жарақтары | Төбені бекіту және орнату керек-жарақтары. Шамды орнату үшін |  | 1 комплект. |
|  |  |  |  | Жарықдиодты модуль | Жарықдиодты модуль кем дегенде 48 дана жарықдиодты шамдардан тұрады |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Төтенше қуат көзі | Электр желісіндегі ақаулар кезінде қолданылатын және негізгі көздерге немесе жүйелерге тәуелді емес электр энергиясының көзі |  | 1 шт. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура: -20°C ~ 55°C. Салыстырмалы ылғалдылық: ≤ 93% конденсациясыз Атмосфералық қысым: 700-1060 гПа |  |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2024 жылдың 20 қарашасына дейін. Мекен-жайы: СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Горький көшесі, 75 |  |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; - осы медициналық техникаға тән жұмыстар; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |  |  |

Сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптар:

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020 "орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы. Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады; 2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі. Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі; 3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты); 4) "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген); 5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі; 6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі; 7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады; 8) тармақшаларда көзделген шарттар 4), 5), 6), 7) пункттерді сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

Директордың м. а. ШЖҚ "Тимирязев аудандық ауруханасы"

КМК "СҚО Денсаулық сақтау басқармасы" КММ                                                                                         Жұмағалиев М. Б.