Приложение 2

Техническая  спецификация

Лот №1 - Многопараметрический монитор пациента

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Многопараметрический монитор пациента |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Многопараметрический монитор пациента | Многопараметрический монитор со всеми опциями используется в операционных, реанимации, интенсивной терапии и палате для взрослых, детей и младенцев, также может использоваться в условиях неотложной медицинской помощи и в дорожных машинах скорой помощи. Этот монитор подходит для прикроватного наблюдения за взрослыми, детьми и новорожденными. Монитор обеспечивает мониторинг ЭКГ (ECG), дыхания (RESP), частоты пульса (PR), насыщения крови кислородом (SPO2), неинвазивного артериального давления НИАД (NIBP) и температуры ТЕМП (TEMP). Он оснащен сменным встроенным аккумулятором для удобства передвижения пациента в больнице. Дисплей не менее 12.1дюймов, цветной TFT ЖК-дисплей высокогоразрешения, сенсорный экран. Монитор состоит из главного блока, дисплея, кабеля ЭКГ, датчика SpO2, манжеты для измерения уровня кислорода в крови, датчика температуры и встроенной литиевой батареи (аккумулятор). Монитор обеспечивает просмотр данных трендов в течениене менее 120 часов по всем параметрам мониторинга, минимальное разрешение не более 1 мин, не менее 1000 групп результатов измерений НИАДи не менее 200 параметров аварийных событий. Пользователь может выбрать график тренда или таблицу трендов для просмотра изменения тренда; или посмотреть последнюю волну. Отображенные на цветном TFT-дисплее формы волн и числовые данные могут быть распечатаны на термопринтере (опция). Отображение сигналов 3, 5 ЭКГ отведений. 10 ЭКГ отведений -опционально. На мониторе можно выполнить следующие расчеты: гемодинамические расчеты, расчет дозы, расчетвентиляции, расчет почечной функции, расчет оксигенации, система MEWS. Проверка состояния кардиостимуляции. ST сегментный анализ. Отображение значения SpO2 и волны «плетизмография». Аккумулятор (литиевая батарея) 2600 мАч. Возможные опции: контроль инвазивного артериального давления IBP, мониторинг CO2, мониторинг биспектрального индекса BIS,модуль нервно-мышечного мониторинга NMT, мониторинг анестезиологических газов (МАК. СО2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES), модуль сердечного выброса C.O. Дополнительные опции: - Для удобства работы монитор можно установить на кронштейнанестезиологической станции, на мобильную тележку для монитора. - Возможность подключения к центральной системе мониторинга: не менее 63-х мониторов подключается к такой системе. Основнойблок многопараметрического монитора пациента; 1 шт. Интерфейс не хуже:; ><. Информация; на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур и терминов. Управление; 1) сенсорный экран 2) ручка управления 3) функциональные кнопки быстрого доступа. Монитор аппарата; цветной дисплей. Дисплей, размер не менее:; 12,1дюймов. Тип дисплея:; Цвет TFT LCD. Разрешение не менее; 800 x 600 пикселей. Индикатор тревоги мигает, указывая на активный сигнал; Наличие. Габаритные размеры (ДхТхШ), не менее:; 310×285×166 мм. Вес не более:; 10 кг. Подвижная (транспортировочная) ручка:; Наличие. Память монитора не хуже:; ><. Просмотр данных трендов, не менее:; 120 часов. Просмотр данных измерений NIBP (НИАД), не менее:; 1000 групп. Просмотр аварийных событий, не менее:; 200. Типы настройки экрана монитора не менее:; 4-х. Нормальный экран; Наличие. Экран «Большие цифры»; Наличие. Полуэкран ЭКГ 7-отведений; Наличие. Полноэкранный режим ЭКГ 7-отведений, этот интерфейс позволяет наблюдать все параметры и семь волн ЭКГ (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V) одновременно.; Наличие. Вычислительные возможности монитора, не менее:; 6-ти. Расчеты не хуже:; Гемодинамические расчеты Расчет дозы Расчет вентиляции Расчет почечной функции Расчет оксигенации Система MEWS. Уровень тревоги, не менее:; 3-х уровней: - Сигнализация высокого уровня - Сигналы среднего уровня - Сигналы низкого уровня. Режим тревоги, не менее:; 4-х режимов: - Световая тревога - Звуковая тревога - Информация о тревоге - Мигание параметра. ЭКГмодуль не хуже:; ><. Соответствие стандартам:; EN 60601-2-27 / IEC 60601-2-27, GB 9706.25, IEC60601-2-25. 3-контактный тип, отведения:; I, II, III. 5-контактный тип, отведения:; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. 10-контактный тип, отведения (опция):; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.. Чувствительность дисплея, не менее:; 2,5 мм / мВ (× 0,25), 5 мм / мВ (× 0,5), 10 мм / мВ (× 1,0), 20 мм / мВ (× 2,0). Скорость волн, не менее:; 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек. Пропускная способность ЭКГ не хуже:; ><. Диагностический режим, диапазон:; 0.05 Гц～100 Гц. Режим монитора, диапазон:; 0.5 Гц～40 Гц. Режим хирургии, диапазон:; 1 Гц～20 Гц. Режим сильного фильтра, диапазон:; 5 Гц～20 Гц. CMRR (коэффициент подавления синфазного сигнала), не менее; >100 дБ. Режекторный фильтр; фильтр 50/60 Гц может быть включен или выключен. Дифференциальный входной импеданс, не менее:; >5 Ω. Диапазон напряжения поляризации электрода:; ± 400 мВ. Базовое время восстановления, не более:; 3 с после дефибрилляции (в режиме монитора и хирургии). Калибровочный сигнал:; 1 мВ (пик ～ пик), точность ± 3%. Физиологическая информация о тревоге ЭКГ, не менее:; 23-х сигналов. ЭКГ, Физиологические и технические сигналы тревоги:; - ЧСС слишком высокий, - ЧСС слишком низкий, - PVCS слишком высок, - Асистолия, - VF/VTA (фибрилляция желудочков), - Наложение зубца R на T, - ЧастыйПВХ (Frequent PVC), - Двойной ПВХ (couplet PVC), - ОдинарныйПВХ (SinglePVC), - Бигеминия ПВХ (PVC), - Тригеминия ПВХ (PVC), - Тахикардия, - Брадикардия, - Отсутствует пульс (пауза), - Кардиостимулятор не захватывает, - Кардиостимулятор не работает, - Слабый сигнал ЭКГ, - ST-I слишком высок, - ST-I слишком низок, - ST-II слишком высок, - ST-II слишком низок, - ST-III слишком высок, - ST-III слишком низок.. Частота пульса не хуже:; ><. Диапазон обнаружения пульса:; ± 4 мВ～± 700 мВ. Импульсная ширина:; 0,2 мс～2,0 мс. Средний ЧСС рассчитывается; в течение 15 сек.. Интервал обновления ЧСС:; 1 раз в секунду. Время смены ЧСС от 80 до 120 ударов в минуту определяется не более, чем:; ≤10 с. Время смены ЧСС от 80 до 40 ударов в минуту определяется не более, чем через:; ≤10 с. Верхний предел ЧСС, диапазон:; Взрослый: 16～300 ударов в минуту Педиатрия / Новорожденный: 16～350 ударов в минуту. Нижний предел ЧСС, диапазон:; Взрослый: 15～299 ударов в минуту Педиатрия / Новорожденный: 15～349 ударов в минуту. Измерение ттемпературы тела (Temp) не хуже:; ><. Соответствие стандартам; EN12470-4, ISO 80601-2-56. Метод измерения; Термистор. Диапазон измерения; 5～50°C (41～122°F). Разрешение измерения; 0,1°С. Количество каналов не менее; 2-х (Т1/Т2). Частота дыхания (Resp), не хуже:; ><. Метод измерения; Торакальный электрический биоимпедансный метод. Отведения измерения; I, II. Волна усиления; × 0,25, × 0,5, × 1, × 2. Диапазон дыхательного сопротивления; 0.5～5 Ω. Базовый импеданс; 500～4000Ω. Усиление; 10 классов. Скорость сканирования; 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек. Диапазон измерений; 0～150 дыханий в минуту. Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД), не хуже:; ><. Соответствие стандартам; EN 60601-2-30 / IEC 60601-2-30, EN 1060-1, EN 1060-3, EN1060-4, EN / IEC 60601-1.. Метод измерения НИАД; Автоматический осциллометрический метод. Режимы измерения НИАД; Ручной, автоматический, непрерывный. Срок использования, не менее; 100 000 раз. Интервал измерения НИАД в автоматическом режиме; 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/ 180/240/480 мин. Типичное время измерения НИАД; 20～40 сек. Диапазон измерения систолического давления (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые; 40～270. Дети; 40～230. Новорожденные; 40～135. Диапазон измерения среднего давления (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые; 20～230. Дети; 20～165. Новорожденные; 20～105. Диапазон измерения диастолического давления (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые; 10～210. Дети; 10～145. Новорожденные; 10～95. Точка защиты от избыточного давления (программное обеспечение) (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые, не менее:; 300 мм.рт.ст.. Дети, не менее:; 240 мм.рт.ст.. Новорожденные, не менее:; 150 мм.рт.ст.. Точка защиты от избыточного давления (аппаратное обеспечение) (мм рт.ст.) не хуже:; ><. Взрослые, не менее:; 320~330 мм рт.ст.. Дети, не менее:; 265~275 мм рт.ст.. Новорожденные, не менее:; 160~165 мм рт.ст.. Измерение сатурации кислородом (SpO2) не хуже:; ><. Соответствие стандартам; ISO 80601-2-61. Диапазон отображения; 0%～100%. Точность измерения SpO2; 2% (70%～100%); ниже 70% не определяется. Диапазон измерения PR (частоты пульса); 30～254 ударов в минуту. Точность измерения частоты пульса; ± 2% или ± 2 ударов в минуту. Верхний предел тревоги SpO2; 1%～100%. Нижний предел тревоги SpO2; 0%～99%. Точность аварийного восстановления SpO2; ± 1%. Задержка тревоги; Без задержки. Период обновления SpO2; 1 раз/с. Сохранение данных не хуже:; ><. Длинный тренд (максимальная запись) не менее; 120 часов. Минимальное разрешение, не менее; 1 мин. Короткий тренд (Минимальная запись) не менее; 1 часа. Минимальное разрешение, не менее; 1 сек. Количество параметров тревог, не менее; 200. Количество НИАД (результат измерений НИАД), не менее; 1000. Термопринтер (тепловой рекордер) не хуже:; ><. Метод записи; Термопечать. Ширина печати; 48мм. Длина бумаги для записи; 20м. Скорость записи; 12,5 мм/сек, 25 мм /, 50 мм/сек. Волны записи; 2 или 3. Электропитание:; 100-240 В, 1,0-0,5 А. Аккумулятор:; 2600 мАч. | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 2 | Сенсорный экран х 12 | Встроенный дополнительный модуль: Сенсорный дисплей для работы с сенсорным экраном. Диагональ не менее 12,1 дюймов. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 2600 мАч. Время работы от аккумулятора не менее 3 часов. Время зарядки не более 6 часов в включенном состоянии. Вес: 250 гр., размер не более: 14.7 х 2.3 х 6 см. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель датчика SpО2 | Кабель одноразового аналогового датчика измерения сатурации крови кислородом, длина не менее 1,5м. Электронное соединение датчика измерения сатурации крови кислородом с электронным блоком монитора. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик SpO2 многоразовый (взрослый) | Датчик многоразовый аналоговый измерения сатурации крови кислородом у взрослого (тип зажим пальца). Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет - 660 нм, инфракрасный свет - 905 нм. Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет ≥18 мВт. Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд. Период обновления данных ≤30 с. Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах ≤10 с. Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах ≤5 с. Точность измерений Sp02: ±2%. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот. Измерение насыщения кислородом крови периферических сосудов. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Датчик SpO2 многоразовый (детский) | Датчик многоразовый аналоговый измерения сатурации крови кислородом у ребёнка (тип зажим пальца). Диапазон длин волн в максимуме излучения: красный свет - 660 нм, инфракрасный свет - 905 нм. Максимальное потребление датчиком излучаемой световой мощности составляет ≥18 мВт. Максимальное значение силы света излучателя: 30 кд. Период обновления данных ≤30 с. Сумма максимальной задержки опасной ситуации и максимальной задержки сигнала опасности во всех режимах ≤10 с. Сумма средней задержки опасной ситуации и средней задержки сигнала опасности во всех режимах ≤5 с. Точность измерений Sp02: ±2%. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот. Измерение насыщения кислородом крови периферических сосудов. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель ЭКГ на 5 отведений (взрослый, детский) | Кабель ЭКГ не менее 5 отведений (тип Зажим, расцветка IEC). Цветовая гамма разъемов входа - чёрный/жёлтый/зелёный/красный/белый. Сопротивление - не более 10 кОм. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Передача электрического потенциала от поверхности тела к модулю измерения электрической активности сердца пациента в электронном блоке монитора. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель ЭКГ на 3 отведения (взрослый, детский) | Кабель ЭКГ не менее 3 отведения (тип Зажим, расцветка IEC). Цветовая гамма разъемов входа - жёлтый/зелёный/красный. Сопротивление - не более 10 кОм. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Передача электрического потенциала от поверхности тела к модулю измерения электрической активности сердца пациента в электронном блоке монитора. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Датчик температуры накожный многоразовый (взрослый, детский) | Датчик многоразовый накожный измерения температуры пациента 2.25k (взрослый + педиатрический). Контактное измерения температуры пациента. Разъем: 15 мм х 55 мм, длина кабеля не менее: 3,6 м, масса: 60 г, диапазон измерений температуры: от 0 до +50°С, точность: ±0,1®С. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Датчик температуры ректальный, эзофагальный многоразовый (взрослый, детский) | Датчик многоразовый эзофагальный / ректальный измерения температуры пациента 2.25k (взрослый + педиатрический) Контактное измерения температуры пациента. Разъем: 15 мм х 55 мм, длина кабеля не менее: 3 м, масса: 55 г, диапазон измерений температуры: от 0 до +50°С, точность: ±0,1®С. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Трубка НИАД многоразовая (взрослая, детская) | Шланг соединения многоразовой манжеты не менее 3м. Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот. Передача давления от электронного блога на манжету. | 2 шт. |
|  |  | 12 | Манжета НИАД с коннектером взрослые (38-50 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления (38-50 см). Изделие устойчиво при разряде дефибриллятора при напряжении 5000 В. Изделие устойчиво при испытании в среде, имитирующей пот. Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления бедра. | 2 шт. |
|  |  | 13 | Манжета НИАД с коннектером взрослые (31-40 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления (31-40 см). Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления плеча. | 2 шт. |
|  |  | 14 | Манжета НИАД с коннектором взрослые (23-33 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления (23-33 см). Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления плеча. | 2 шт. |
|  |  | 15 | Манжета НИАД с коннектером детские (17-25 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления у детей (17 - 25 см). Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления плеча. | 2 шт. |
|  |  | 16 | Манжета НИАД с коннектером детские (12-19 см) | Манжета многоразовая неинвазивного измерения артериального давления у детей (12 - 19 см). Передача давления на участок артерии при измерении артериального давления плеча. | 2 шт. |
|  |  | 17 | Модуль капнометрии с принадлежностями | Измерение уровня концентрации углекислого газа в газовой смеси непосредственно в дыхательном контуре. Капнометрия в основном потоке. | 1 шт. |
|  |  | 18 | Кабель подключения анализаторов капнометрии (СО2) | Кабель подключения анализатора капнометрии (СО2) от монитора к дыхательному контуру пациента. | 1 шт. |
|  |  | Расходный материал, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 19 | Адаптер для модуля измерения газов в основном потоке (взрослые \ дети) | Подключение анализатора уровня концентрации углекислого газа в газовой смеси (CAPNO-M) к контуру взрослого/ребёнка. Размер: 60 мм х 30 мм х 20 мм, масса: 100 г. | 5 шт. |
|  |  | 20 | Электроды (взрослые) одноразовые | В 1 упаковке не менее 25 шт. Электроды ЭКГ одноразовые. Диаметр не более 55 мм. | 10уп |
|  |  | 21 | Бумага для термопринтера 50 мм * 20 м | Бумага для термопринтера. Сохранение информации в виде изображения при помощи нагрева. 10 шт. в упаковке. | 1 уп |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации: | Рабочая обстановка: Температура: от 5 до 40°C, Влажность: не более 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 86 кПа-106 кПа. Хранение: Температура: от -20 до +55°C, Влажность: не более 80% относительной влажности, Атмосферное давление: 50 кПа-106 кПа, без агрессивных газов. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения. |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 20 ноября 2024 года. Адрес: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул. Горького, 75 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Лот №2 – дефибриллятор

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | ДЕФИБРИЛЛЯТОР С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Блок дефибриллятора с электродами | ЮМГИ.941135.025 Изделие предназначено для лечебного воздействия на сердце человека одиночным бифазным усеченным экспоненциальным импульсом посредством пары электродов, трансторакально. Изделие может использоваться в медицинских учреждениях и для оснащения бригад машин скорой и неотложной медицинской помощи. Изделие предназначено для использования на взрослых и детях вне зависимости от их возраста и веса. Импульс дефибрилляции – бифазный усеченный экспоненциальный с компенсацией параметров в зависимости от сопротивления нагрузки. Применение такой формы импульса позволяет осуществить эффективную дефибрилляцию с использованием меньшей энергии, по сравнению с монополярным импульсом, в случаях желудочковой фибрилляции, мерцания желудочков и желудочковой тахикардии без пульса. Бифазный усеченный экспоненциальный импульс обеспечивает высокую выживаемость пациентов после остановки сердца с помощью высокоэффективной пульсовой энергии, обладающей щадящим воздействием на сердечные ткани. Изделие имеет многоразовые электроды, которые совмещают взрослые электроды и детские электроды, с возможностью переключения между ними . Многоразовые электроды имеют неразъемное проводное соединение с блоком дефибриллятора .При работе со взрослыми электродами изделие автоматически устанавливает начальный уровень энергии 150 Дж. При работе с детскими электродами изделие автоматически устанавливает начальный уровень энергии н50 Дж и блокирует выбор энергии 100 Дж. Изделие блокирует выдачу энергии, если сопротивление пациента лежит за пределами диапазона (15 – 235) Ом. Точность определения нижней границы диапазона ±5 Ом, верхней границы ±15 Ом. Изделие обеспечивает автоматический сброс накопленной энергии на внутреннюю цепь разряда через 30 с после ее набора. Изделие обеспечивает ручной сброс накопленной энергии на внутреннюю цепь разряда в случае отказа от дефибрилляции. Изделие имеет возможность питания от съемной аккумуляторной батареи номинальной емкостью 4400 мА·ч с номинальным напряжением 14,8 В . При этом изделие обеспечивает: – при полностью заряженной батарее —150 разрядов энергией 360 Дж; – при полностью заряженной батарее — 20 разрядов энергией 360 Дж при температуре 0 0С; –6 разрядов энергией 360 Дж после появления индикации о необходимости зарядки батареи. Изделие имеет возможность питания от сети переменного тока (190-250) В (50-60) Гц . При этом изделие обеспечивает: – мощность, потребляемую от сети, 210 ВА; – зарядку съемной аккумуляторной батареи. Время зарядки полностью разряженной батареи не превышает 6 часов. Изделие имеет возможность питания от внешнего источника постоянного тока напряжением (12,0-16,8) В — автомобильного аккумулятора, не связанного с бортовой сетью автомобиля или иного источника постоянного тока, соответствующего требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 .При этом изделие обеспечивает потребление тока, не превышающее 9,8 А. Время установления рабочего режима –3 секунд. Изделие обеспечивает время набора энергии: а) при питании от полностью заряженной аккумуляторной батареи (после 15 разрядов с максимальной энергией): – 200 Дж —4 с (7 с от момента включения); – 360 Дж —6 с (9 с от момента включения). б) при питании от сети переменного тока (при напряжении сети 90% нормированного): – 200 Дж —6 с (9 с от момента включения); – 360 Дж —10 с (13 с от момента включения). в) при питании от внешнего источника постоянного тока: – 200 Дж —6 с (9 с от момента включения); – 360 Дж —10 с (13 с от момента включения). Изделие имеет функцию автоматического самотестирования при включении . Изделие имеет функцию контроля величины отданной на внутреннюю нагрузку энергии Изделие вырабатывает визуальные и звуковые сигналы тревоги для оповещения оператора в случаях: – готовности изделия к активации разряда оператором (сигнал высокого приоритета) – ошибки прохождении самотестирования при включении (технический сигнал); – ошибки при проверке величины отданной энергии (технический сигнал); – обнаружения внутренней неисправности во время работы (технический сигнал); – если текущий уровень заряда батареи не позволяет использовать изделие (технический сигнал); – если сопротивление пациента при попытке разряда находится за допускаемыми пределами (технический сигнал). Уровень звукового давления сигналов тревоги 45 Дб на расстоянии 1 м от лицевой панели изделия. Масса – блок дефибриллятора с электродами (без батареи), 4 кг; – батарея аккумуляторная, 0,6 кг; – адаптер питания, 0,3 кг; – шнур сетевой, 0,06 кг; – сумка для переноски, 1,2 кг. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Батарея аккумуляторная | 14,8 В; 4400 мА·ч | 1 шт |
|  |  | 3 | Адаптер питания *Поставляется по требованию заказчика | для питания от источника постоянного тока Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | 1 шт |
|  |  | 4 | Шнур сетевой | для питания от сети переменного тока | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 5 | Сумка для переноски | Сумка для хранения и переноски | 1 шт |
|  |  | 6 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - температура окружающей среды от 0 до плюс 40 0 С; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25 0 С; - атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст. (от 83,9 до 106,6 кПа). |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 20 ноября 2024 года. Адрес: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул. Горького, 75 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот №3 - Электрокардиограф 12-канальный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Электрокардиограф 12-канальный |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Основной блок Электрокардиографа | Электрокардиограф включает в себя следующие характеристики: Электрокардиограф 12-ти канальный. Область применения: терапия, кардиология, педиатрия, скорая помощь. Наличие одномоментной регистрации ЭКГ по общепринятым 12 отведениям. Предназначен для: - для рутинных скрининговых исследованиях, - для отделений кардиологии при углубленных исследованиях, - применяется при исследованиях сердца в состояниях тестовых физических нагрузках. Фильтры: фильтр AC: Вкл/Выкл, фильтр DFT: 0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.5Hz, фильтр EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/выкл, низкопроходной фильтр: 150Hz/100Hz/75Hz. Входной контур изолированный, защита от дрейфаизолинии и дефибриллятора. Рабочее напряжение = 100V-240V~ Рабочая частота тока = 50Hz/60Hz Рабочий ток = 0.9-0.4A Степень защиты от поражения электрическим током, включает в себя: Тип защиты CF, с защитой от разряда дефибриллятора Эксплуатационные характеристики, включают в себя: Средство регистрации: матричный термопринтер Плотность печати8 точек на мм / 200 точек на дюйм (ось амплитуд) 40 точек на мм / 1000 точек на дюйм (ось времени, при скорости бумаги 25 мм/с) Скорость протяжки:5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с （±3%） Точность:±5% (ось x), ±5%(ось y) Распознавание сердцебиения Метод: Пик-пик Диапазон:30 ударов в минуту ~300 ударов в минуту Точность:±1 удар в минуту Ток утечки пациента: <10 мкА (220~240 В). Побочный ток пациента: <0,1 мкА (постоянный ток). Отведения:12 стандартных отведений Режим получения данных:одновременно с 12 отведений Аналого-цифровое разрешение: 24 бита Постоянная времени: ≥3.2с Частотная характеристика: 0.05Гц ~ 150Гц (-3дБ) Выбираемая чувствительность: 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC(авто) (мм/мВ) Входной импеданс: ≥50MΩ (10Гц) Входной ток: ≤0.01мкА Диапазон входных напряжений: ≤±5 мВ (пик-пик) Калибровочное напряжение: 1мВ±2% Напряжение смещения постоянного тока: ±600мВ Шум: ≤12.5 мкВ (пик-пик) Межканальные наводки: ≤0.5мм Фильтры: Фильтр переменного тока: Вкл/Выкл Фильтр ДПФ: 0.05 Гц/0.15 Гц /0.25 Гц /0.32 Гц /0.5 Гц /0.67 Гц Фильтр мышечных сокращений: 25 Гц /35 Гц /45 Гц /Выкл Фильтр нижних частот:150 Гц/100 Гц /75 Гц Коэффициент ослабления синфазного сигнала, CMRR≥115дБ Частота замеров 1000 Гц Обнаружение кардиостимулятора Амплитуда от ±2 до ±700 мВ Ширина от 0.1 до 2.0 мс Частота замеров 10,000/сек/канал Сенсорный откидной экран с диагональю 12 “с буквенной-цифровой клавиатурой. Наличие автоматического и ручного режима работы. Наличие одновременной печати двенадцати отведений на регистрирующей ленте. Наличие печати 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма. Наличие автоматического распознавания нарушений ритма с возможностью запуска печати. Сенсорный экран 12 “может одновременно отображатьвсе 12 ЭКГ - волн и имеет режим «заморозить наэкране». Встроенный 12-канальный термопринтер савтоматическим и динамическим выравниваниемпечатных символов и сигналов. Поддержка сканер штрих-кода для прямой передачиданных о пациенте в память и печать кардиограммынапрямую на бумаге формата A4 с использованиемобычного принтера. Электрокардиограф может передавать записи накомпьютер (через сети LAN & WiFi) и управлять имичерез современное программное обеспечение смарт- ЭКГ Viewer. Поддержка и возможность экспорта данных в PDF,SCP и FDA-XML. Память вмещает до 200 записей ЭКГ. С помощью программы диагностики и анализа ЭКГ,кардиограф может диагностировать аритмию ианализировать работу кардиостимулятора. ЭКГ имеет встроенный литиевый аккумулятор,который позволяет в автономном режиме делать до400 записей полной ЭКГ. Особенности: - 5 скоростей записи (5 мм / сек, 10 мм / сек 12,5 / сек,25 мм / сек и 50 мм / сек) на рулонной бумаге илилистовой (ширина 216 мм); - несколько форматов печати (12x1, 3x4 +1 R или 6x2+1 R, 3x4 +3 R и т.д.); - адаптивная оптика и звуковая сигнализация предупредит пользователя о любых ошибках в записи,а так же при отключении электрода, низком уровнезаряда батареи. ЭКГ имеет порт Ethernet, подключение Wi-Fi, USBпорт для хранения и обработки ЭКГ результатов иперенос на ПК. Размер: 420 мм ×330 мм ×120 мм Вес: 6.5kg Требование к питанию 220 - 240 В (номинальное), 50/60; Автономное питание литиевый аккумулятор на более чем 3 часа работы. Диапазон измерения ЧСС: 30-300 уд/мин. Диапазон воспроизводимых частот: 0,05-150 Гц. Наличие жидкокристалического цветного сенсорного экрана, с диагональю не менее 12,1 дюймов, с разрешением не менее 800х600 точек. Наличие возможности отражения на основном экране: не менее 12 отведений ЭКГ одновременно; ЧСС, даты и времени, фамилии и идентификационного кода пациента, состояния аккумулятора, обрыва электрода, выбранных фильтров, значения усиления и скорости, формы отведений. Наличие возможности отображения в экране ввода данных пациента: фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, роста, веса и значения АД. Наличие комбинированной алфавитно-цифровой клавиатуры.Наличие определенияе кардиостимулятора. Наличие защиты от дефибрилляции. Разрядность АЦП, не менее 24 бит. Время работы от заряженного аккумулятора, не менее 5 часов. Наличие встроенного принтера. Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 40 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали не менее 8 точек на мм. Размер бумаги, не менее 210мм х 295мм. Наличие возможности распечатки следующих данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение. Наличие световой индикации питания от сети, заряда аккумулятора, индикации состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумаги. Встроенная память, не менее чем на 200 ЭКГ. Наличие встроенных фильтров: сетевой, миографический, базовой линии, низкочастотный. Наличие возможности автотестирования кабеля ЭКГ. Наличие выбора системы отведений: стандартная последовательность, Кабрера, по Нэбу. Наличие режима дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма. Наличие возможности печати копии. Наличие возможности печать ритма нажатием одной кнопки. Наличие возможности сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента. Наличие анализа ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений. Наличие встроенной программы полной интерпретации ЭКГ. Наличие возможности передачи сохраненных данных на ПК через порт USB. Наличие возможности подключения внешней флэш-памяти для записи ЭКГ. Степень защиты от поражения электрическим током, не ниже CF. Класс электрооборудования, не ниже I. Размеры основного блока, не более 420мм х 330мм х 120мм. Вес основного блока (без батареи), не более 6,5 кг. Возможность использования баркодера Вожможность передачи отчетов по WIFI в формате DICOM, FDA-XML, SCP Возможность подключения к рабочей станции Возможность проведения стрессэхо исследований с подключением к эргобайку или тредмил тесту, с возможностью подключения монитора артериального давления. | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | ЭКГ кабель | ЭКГ кабель | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Многоразовый грудной электрод, присасывающийся для взрослых | Грудные электроды (многоразовые), не менее 6 шт. в комплекте | 1 комплект |
|  |  | 4 |  | Многоразовый прижимной электрод на конечности, для взрослых | Электроды на конечности (многоразовые), не менее 4 шт. в комплекте | 1 комплект |
|  |  | 5 |  | Руководство пользователя на русском языке | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Предохранитель | Плавкий предохранитель, не менее 2 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7 |  | Сетевой шнур (Европейский стандарт) | Сетевой шнур (Европейский стандарт) | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Перезаряжаемая батарея | Внутренняя ионно-литиевая аккумуляторная батарея, не менее 4400 мАч. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы, состоят: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Бумага для записи (210мм×295мм×100л.) | Бумага для записи (210мм×295мм×100л.) | 1 рулон |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  | Тип батареи: 1 щелочная батарея AAA или никель-металлогидридная батарея Температура: от +5 °C (+41 °F) до +40 °C (+104 °F) Относительная влажность: 25 - 80 % (без конденсации) Атмосферное давление: 860 - 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) |  | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации |  | до 20 ноября 2024 года. Адрес: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул. Горького, 75 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот №4 - Светильник хирургический

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильник операционный |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Корпус светильника |  |  | Операционные светильники – Светодиодные хирургические светильники обеспечивают бестеневое освещение для врачей во время операций, также обеспечивают круглые пятна в соответствии с потребностями операций, что в максимальной степени может удовлетворить потребности различных хирургических случаев. Состоит из подъемных механизмов, траверсы, пружинного рычага и держателя лампы, так-же дополнительной функцией управления тенями, пульта дистанционного управления и аварийного источника питания. Стандартные и прямые пружинные рычаги включаютсяопционально. Крепление: потолочное Источник света: блок светодиодов Количество светодиодов не менее 48 шт Принцип бестеневого освещения: многоточечный Источник питания: не более 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более 70 Вт Максимальное освещение: не менее 160 000 Люкс Диаметр светового поля: от не менее 260 мм до не более 350 мм. Цветовая температура: не менее 3 800 K ≤ Tс ≤ 6 000 K Регулировка яркости: от не менее 5 до не более 100%. Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% Средний срок службы: не менее 50 000 часов Внешняя панель управления: Панель управления с сенсорным экраном |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Держатель не менее для двух купол | Держатель не менее для двух купол - держатель для крепления двух куполов светильника |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Шнур питания | Шнур питания подключение шнура питания для переменного тока 220В |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Режим | Вся панель светильника поворачивается на не менее 340° вокруг консолей. светильники имеют собственные импульсные источники питания и интерфейсы ввода питания свет: не менее 40 000 lx ~ 160 000 lx (расстояние тестирования составляет один метр от центра панели лампы.), диапазон погрешности больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 lx), а диапазон погрешности маленьких пятен составляет не менее (0, +18 000 lx); Минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 260 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять не менее 350 мм (±23%); минимальный диаметр пятна света должен составлять не менее 250 мм (±23%), а максимальный диаметр пятна должен составлять 340 мм (±23%). Для светильника малая ось эллиптического пятна должна быть 270 мм (±23%), а длинная ось должна быть 350 мм (±23%); для светильника малая ось эллиптического пятна должна быть не менее 260 мм (±23%), а длинная ось должна быть не менее 330 мм (±23%) (мм относится к единице размера пятна). Балансир может поворачиваться вверх и вниз на не менее 38° и 50°. Держатель ламповой панели вращается на не менее 340° вокруг консольного кронштейна. Относительный поворот между двумя держателями составляет не менее 340°. Угол поворота центрального регулятора вокруг оси кронштейна составляет не менее 60°. Угол поворота корпуса ламповой панели вокруг кронштейна составляет не менее 270°. Ламповая панель может вращаться и перемещаться в любых направлениях благодаря много осевому вращению и, таким образом, отвечает требованиям достижения заданного положения движения. свет состоит не менее из 48 шт световых приборов. Входной ток светильника составляет не менее 3,24-1,47 А, а входной ток светильника - не менее 2,24-0,93 А. Номинальная мощность светильника составляет не менее 324 ВА; номинальная мощность светильника составляет не менее 224 ВА Центральное освещение - не менее 40 000 лк ≤ Ec ≤ 160 000 лк (Испытательное расстояние составляет один метр от панели лампы). Диапазон ошибок больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 1x), а диапазон ошибок маленьких пятен не менее - (0, +18 000 lx). Диаметр обычного пятна (d10) не менее 260~350 мм, а точность составляет не менее ±23%. Диаметр эллиптического пятна (d10) не менее 270~350 мм, а точность составляет не менее ±23%. Обычное распределение пятен (d50) не менее 170~190 мм, а точность составляет не менее ±23%. Эллиптическое распределение пятен (d50) не менее 170~190 мм, а точность составляет не менее ±23%. |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Крышка крепления | потолочная декоративная крышка крепления |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Компонент поперечины | Компонент поперечины позволяет вращаться на 360° от оси |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Стерильная ручка | Разборная, высокотемпературная дезинфекция (≤134O C, PPSU в качестве материала). Использование высокой температуры не превышает не менее 134°C для стерилизации. (осуществляется больницей в соответствии с местными правилами и нормами). С помощью рукоятки передвигается купол светильника. |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Дисплей управления | Сенсорный дисплей управления светильниками: фокусирование, откл/Вкл светильников, управление теневым режимом. |  | 2 шт. |
|  |  |  |  | Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности | Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности. Для установки светильника |  | 1 комплект. |
|  |  |  |  | Светодиодный модуль | Светодиодный модуль состоит из не менее 48 шт светодиодов |  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Аварийный источник питания | Источник электроэнергии, применяемый при сбоях в электросети и не зависящий от основных источников или систем |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: -20°С ~ 55°С. Относительная влажность: ≤ 93% без конденсации Атмосферное давление: 700-1060 гПа |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 20 ноября 2024 года. Адрес: СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул. Горького, 75 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |  |

Требования к закупаемым товарам:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6)  новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7)  пункта  подтверждаются поставщиком при исполнении договора  закупа.

И.о. директора

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница

КГУ «Управление здравоохранения СКО»                                                                                                      Жумагалиев М.Б.