Қосымша 2

Деректер парағы

Лоты №1 - Қанды жылытуға арналған аппарат, қан алмастырғыштар және инфузиялық терапияға арналған ерітінділер

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Қанды жылытуға арналған аппарат, қан алмастырғыштар және инфузиялық терапияға арналған ерітінділер |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға арналған компоненттердің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |  |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Қанды жылытуға арналған аппарат, қан алмастырғыштар және инфузиялық терапияға арналған ерітінділер | - Инфузиялық ерітінділерді, қан мен қан алмастырғыштарды жылыту; гипотермияның және оның операцияға дейінгі, интра-және кейінгі кезеңдердегі асқынуларының алдын алу және емдеу. Инфузиялық ерітінділерді, қан мен қан алмастырғыштарды жылыту инфузиялық-трансфузиялық терапияны дұрыс жүргізудің шарттарының бірі болып табылады. аппаратын күнделікті медициналық тәжірибеде қолдану науқастың жағдайын жақсартуға және гипотермиядан туындаған асқынуларды азайтуға көмектеседі. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ * Кернеу / қуат жиілігі 110-230 VAC, 50/60 Гц * Орташа қуат тұтыну 30 Вт/сағ * Максималды қуат тұтыну 180 Вт/сағ * Жұмыс температурасының диапазоны 34°С - 41,5°С * Температураны орнатудың дискреттілігі 0.1°С * Қыздыру уақыты 5 минуттан артық емес * Өнімділік сағатына 2000 мл дейін * Инфузиялық магистральдың диаметрі 4,5 мм дейін • Үздіксіз жұмыс уақыты 24 сағат * Қорғау дәрежесі IP 23 * Электр тогының соғуынан қорғау түрі / класы В / I * Аппараттың салмағы шамамен 2,8 кг * Жалпы өлшемдер 225×195×170 мм Империя-01 келесі жағдайларда қолданылады: * Балалар мен ересектердегі көктамырішілік инфузиялар * Қан мен плазманы құю Айрықша ерекшеліктері * Жылу алмастырғыштың арнайы дизайны мен үлкен жанасу бетінің арқасында тиімді жылыту * Белгіленген температураны тәулігіне 24 сағат ұстау * Жылу алмастырғышта магистральды сенімді бекіту * Кез-келген өндірушінің стандартты ұзартылған инфузиялық желілерін пайдалану * Аппараттың барлық функцияларын тұрақты бақылау * Инфузиялық тірекке жылдам және оңай бекіту Инфузиялық ерітінділерді жылыту аппаратының құрамы 1) жылу алмастырғыш * Тиімді қыздыру үшін жылу алмастырғыштың айналасындағы магистральдың 2-3 айналымы жеткілікті * Жылу алмастырғыштың айналасындағы магистральдың бір айналымының ұзындығы 450 мм * Бір уақытта 2 магистралды қолдану мүмкіндігі * Әртүрлі диаметрлі инфузиялық магистральдарды пайдалану 2) басқару блогы * Ағымдағы қыздыру температурасын көрсету үшін LED дисплей * Қыздыру режимін көрсету * Пайдаланушының орнату жады функциясы * Қосылған кезде және жұмыс барысында өзін-өзі тексеру * Жоғары және төмен температурадағы дабыл 3) Бекіту * Бекіту диаметрі 15-тен 55 мм-ге дейінгі тіректерге сәйкес келеді * Сырғанаусыз тірекке сенімді бекіту | 1 дана |  |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Желілік кабель | Бұл құрылғыларды электрмен байланыстыру үшін қолданылатын арнайы кабель.. |  | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар |  |  | Жұмыс істеу үшін А Розетка қосылу үшін. Температура (қоршаған орта): 18-32 °C Салыстырмалы ылғалдылық: 10-90 % |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP баратын жер. |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2024 жылдың 20 қарашасына дейін. Мекен-жайы: СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязев ауылы, Горький көшесі, 75 |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |

Сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптар:

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ бұйрығына енгізілген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, орфандық препараттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы - 142/2020 "орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген), тіркелмеген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін жиынтықтаушылардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген медициналық бұйымдардың және дербес өнім немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын; арнайы көлік құралында медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы. Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады; 2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі. Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі; 3) Қазақстан Республикасының аумағына Қазақстан Республикасының негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, 96-бұйрықпен және 77-бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты); 4) "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген); 5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі; 6) медициналық техниканың жаңалығы, оның жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңіндегі пайдаланылмауы және өндірісі; 7) өлшеу құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады; 8) тармақшаларда көзделген шарттар 4), 5), 6), 7) пункттерді сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

Директордың м. а. ШЖҚ "Тимирязев аудандық ауруханасы"

КМК "СҚО Денсаулық сақтау басқармасы" КММ                                                                                         Жұмағалиев М. Б.