Приложение 2

Техническая  спецификация

Лот №1 - Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии | Подогрев инфузионных растворов, крови и кровезаменителей; предотвращение и лечение гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра- и постоперативном периодах. Подогрев инфузионных растворов, крови и кровезаменителей является одним из условий правильного проведения инфузионно-трансфузионной терапии. Использование аппарата в повседневной врачебной практике помогает улучшить состояние больного и уменьшить осложнения, вызываемые гипотермией. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Напряжение/частота питания 110-230 VAC, 50/60 Гц - Среднее энергопотребление 30 Вт/час - Максимальное энергопотребление 180 Вт/час - Диапазон рабочих температур 34°С - 41,5°С - Дискретность установления температуры 0.1°С - Время нагрева не более 5 мин - Производительность до 2000 мл/час - Диаметр инфузионной магистрали до 4,5 мм - Время непрерывной работы 24 часа - Степень защиты IP 23 - Тип/класс защиты от поражения электротоком В/I - Вес аппарата около 2,8 кг - Габаритные размеры 225×195×170 мм АМПИР-01 применяется при: - Внутривенных вливаниях у детей и взрослых - Вливании крови и плазмы Отличительные особенности - Эффективный подогрев благодаря специальной конструкции и большой контактной поверхности теплообменника - Поддержание заданной температуры 24 часа в сутки - Надежная фиксация магистрали в теплообменнике - Использование стандартных удлинённых инфузионных магистралей любых производителей - Постоянный контроль всех функций аппарата - Быстрое и легкое крепление к инфузионной стойке Состав аппарата подогрева инфузионных растворов 1) Теплообменник - Для эффективного нагрева достаточно 2-3 оборотов магистрали вокруг теплообменника - Длина одного витка магистрали вокруг теплообменника 450 мм - Возможность применения 2-х магистралей одновременно - Использование инфузионных магистралей различных диаметров 2) Блок управления - LED-дисплей для отображения текущей температуры нагрева - Индикация режима нагрева - Функция памяти установок пользователя - Самотестирование при включении и в процессе работы - Сигнал тревоги при высокой и низкой температуре 3) Крепление - Крепление подходит к стойкам от 15 до 55 мм в диаметре - Надежное крепление к стойке без скольжения | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Сетевой кабель | Это специальный кабель, который применяется для соединения устройств с электричеством.. |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  | Для работы требуется наличие розетка для подключения. Температура (окружающая среда): 18−32 °C Относительная влажность: 10−90 % |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 20 ноября 2024 года Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с.Тимирязево, ул.Горького, 75 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Требования к закупаемым товарам:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6)  новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7)  пункта  подтверждаются поставщиком при исполнении договора  закупа.

И.о. директора

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница

КГУ «Управление здравоохранения СКО»                                                                                                      Жумагалиев М.Б.